启东市城市水处理有限公司及乡镇园区污水厂进出水在线仪表第三方运维服务项目市场询价公告
启东市城市水处理有限公司及乡镇园区污水厂进出水在线仪表第三方运维服务项目即将实施，现就启东市城市水处理有限公司及乡镇园区污水厂进出水在线仪表第三方运维服务项目进行市场询价调研。

一、采购需求：

（一）采购内容：启东市城市水处理有限公司及乡镇园区污水厂进出水在线仪表第三方运维，具体如下：

	厂区
	运维仪表
	数量
	运维时间

	城市水处理及乡镇园区
	进出水仪表

（COD、氨氮、总磷、总氮、数采仪、PH、SS）
	108台
	2026年1月1日至2026年12月31日


（二）运维内容

	维护项目
	周期

	设备检查和管路清洗
	检查参数设置：量程、分析周期、加热时间、冷却时间、比色参数、校准周期、试剂报警设置
	至少每周一次。

若仪表故障的，须在1小时内赶到现场，并在2小时内确保仪表运行正常（需更换零部件除外，遇特殊情况及时解决）

	
	清洗pH，保持探头清洁，必要时更换探头；对COD、TN、TP、NH3-N等仪表进行维护，确保仪表正常运行，
	

	
	清洗采样泵前后取样管路、试剂管路
	

	
	清洗采样溢流杯及采样管
	

	
	清洗反应管及比色管
	

	
	加热杯
	

	
	工作状态、仪器内外
	

	
	数据失准、设备故障、报警
	

	联网检查
	检查在线仪与数采仪、上位机的时间是否一致。
	

	数据核查
	仪表与监控平台、检查数采仪和仪表数据的数据一致性，确保数采仪和仪表数据误差小于±2%。
	

	易损件更换
	采样管
	根据使用情况及时更换，确保仪器运行正常

	
	泵管
	

	
	试剂管
	

	
	阀管
	

	
	密封圈
	

	
	多通阀
	

	
	pH探头
	

	试剂
	更换试剂并同时修改余量
	（至少每周一次，遇特殊情况及时解决）

	
	检查试剂是否结晶
	

	
	检查试剂瓶上的名称是否正确，有无脱落，是否在有效期内
	

	废液处理
	检查仪表的废液桶情况，若废液桶废液超过容积2/3，及时处置，并做好废液处置记录。
	

	比对
	质控样校准
	

	
	与监控中心核对现场的数据值是否一致
	

	
	做好监测站及第三方监督比对，并出具比对报告
	

	注：成交供应商须做好月度报告工作、每月对仪器进行一次全面的检测比对校验工作，每季度提供一份比对校验CMA报告。


二、质量要求：成交供应商须完全满足采购要求，并无条件配合采购人。若成交供应商未按约定执行，由此造成的损失由成交供应商负责，且采购人将有权终止合同。
三、服务期限：自合同签订起1年，具体根据采购人要求实施。
四、运维地点：启东市城市水处理有限公司、启东市南阳、王鲍、合作、海复、东海、滨海、江海、吕四污水厂、东元污水厂。
五、约定事项：
1、市场询价表、营业执照等相关材料于2025年 10 月 24 日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市城市水处理有限公司（启东市经济开发区海洪路666号 ），或者将市场询价表等相关材料扫描发送至邮箱：yscgb2022@163.com (邮件请勿加密，邮件主题注明“项目名称＋单位名称”)。联系人：顾海英 ，联系电话：0513-83630068 。

2、报价包括（但不限于）人工费、药剂费、易损易耗品、仪器的所有配件费用、清洗费用、进出水仪表小屋内所有仪器产生的废液处理费用等全过程费用，包括（但不限于）差旅费、检测费、比对费、易损易耗品、仪器的所有配件费、风险费、网络费、备机费、税金等一切费用。

3、报价单位须提供合法有效的营业执照复印件加盖公章。

4、拟定支付方式及期限：

以运维考核表为报销依据，每六个月支付一次，支付合同价的35%，合同期满后以下半年度考核表及完成移交手续，经双方签字确认后一个月内付清余款。
5、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，记入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

                                        启东市城市水处理有限公司
                                             2025年 10 月 20  日
市场询价表

	污水处理厂名称
	进水
	出水
	数量（台）
	单价（元）
	总价（元）

	启东市城市水处理有限公司
	COD：力合LFS-2002
氨氮：力合LFS-2002
总磷：力合LFS-2002
总氮：力合LFS-2002
PH：山本 2200
SS：IGENU3000
	COD：哈希CODmax Ⅱ
氨氮：苏州创造CE-1302
总磷：哈希PhospHAX Σ
总氮：苏州创造CE-1319
PH：山本 2200
SS：普贝斯UNI20-D-0
	12
	
	

	启东市江海污水处理有限公司
	COD：聚格 AG-C07
氨氮：力合LFS-2002（NH）
总磷：力合LFS-2002（TP）
总氮：科特 KT-0980
PH：普贝斯 UNI20-P-0
流量计累加器：NHR.6882-C-2-A-1-D1-2P-01-01
	COD：汇环 DEK型
氨氮：太仓创造 CE-1302
总磷：太仓创造 CE-1203
总氮：科特 KT-0980
PH：普贝斯 UNI20-P-0
流量计累加器：NHR.6882-C-2-A-1-D1-2P-01-01
	12
	
	

	启东滨海工业园污水处理有限公司
	COD：卓正1001
氨氮：卓正1002
总磷：卓正1003

总氮：卓正1004
PH：山本PH2200
SS：上海安钧智能ZS-280G
	COD：太仓创造CE-1001
氨氮：卓正1002
总磷：太仓创造CE-1203
总氮：太仓创造CE-1319
PH：杭州绿洁环境GR-200
SS：上海安钧智能ZS-280G
	12
	
	

	启东市吕四污水处理有限公司
	COD：卓正1001
氨氮：卓正1002

总磷：力合LFS-2002
总氮：力合LFS-2002
PH：普贝斯UNI-20
	COD：卓正1001

氨氮：汇环DEK-NH3-N
总磷：力合LFS-2002
总氮：力合LFS-2002
PH：太仓创造 PHG2018
	10
	
	

	启东市城市水处理有限公司东元分公司
	COD:哈希CODmaxⅡ
氨氮:哈希NA8000.01
总磷:哈希NPW160H
总氮：哈希NPW160H
PH：普贝斯PHG2018
SS:普贝斯PHG2018
	COD：卓正1001
氨氮:哈希NA8000.01
总磷:哈希NPW160H
总氮：哈希NPW160H
PH：普贝斯PHG2018
SS:普贝斯PHG2018
	12
	
	

	启东市城市水处理有限公司王鲍镇水处理厂
	COD：卓正1001
氨氮：卓正1002
总磷：卓正1003

总氮：卓正1004
PH：太仓创造PHG2018
	COD：卓正1001
氨氮：卓正1002
总磷：卓正1003

总氮：卓正1004
PH：杭州绿洁GR-200
	10
	
	

	启东市城市水处理有限公司东海镇水处理厂
	COD：TresCon-COD3250
氨氮：TresConUNO A111
总磷：卓正1003

总氮：卓正1004
PH：上海三本 pH2200
	COD：TresCon-COD3250
氨氮：TresConUNO A111
总磷：卓正1003

总氮：卓正1004
PH：太仓创造PHG2018
	10
	
	

	启东市城市水处理有限公司合作镇水处理厂
	COD：TresCon-COD3250
氨氮：卓正1002
总磷：卓正1003

总氮：卓正1004
PH：太仓创造PHG2018
	COD：TresCon-COD3250
氨氮：TresConUNO A111
总磷：卓正1003

总氮：卓正1004
PH：太仓创造PHG2018
	10
	
	

	启东市城市水处理有限公司海复镇水处理厂
	COD：卓正1001
氨氮：卓正1002
总磷：卓正1003

总氮：卓正1004
PH：太仓创造PHG2018
	COD：卓正1001
氨氮：TresConUNO A111
总磷：卓正1003

总氮：卓正1004
PH：太仓创造PHG2018
	10
	
	

	启东市城市水处理有限公司南阳镇水处理厂
	COD：卓正1001
氨氮：卓正1002
总磷：卓正1003

总氮：卓正1004
PH：太仓创造PHG2018
	COD：TresCon-COD3250
氨氮：TresConUNO A111
总磷：卓正1003

总氮：卓正1004
PH：上海三本 pH2200
	10
	
	

	合计（元）
	108
	
	


报价单位（盖章）：           联系人：             联系电话：

附：合法有效的营业执照复印件加盖公章
