启东市城市水处理有限公司出水COD、TP、PH在线仪表采购项目市场询价公告

启东市城市水处理有限公司出水COD、TP、PH在线仪表采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 采购内容

| 名称 | 型号/品牌 | 主要参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| TP在线分析仪 | 哈希、E+H、西门子 | 量程：0.01-5（可扩展） 准确度：±2 mg/L 单次消解时间：约10分钟 其余详见附件 含自主验收 | 1 |
| COD在线分析仪 | 苏州创造、杭州聚光、安徽皖仪 | 量程：5-2000（可扩展） 准确度： < 50 mg/L时，≤±5 mg/L 重复性：≤3% 单次测量时间：小于45分钟 校准/标样核查周期：自动校准/标样核查的周期时间可人工选择 具备自动校准、自动标样核查功能 其余详见附件 含自主验收 | 1 |
| PH在线分析仪 | Minter、山本、苏州创造 | 量程：0-10 具备两点校准及实际水样校准功能 探头长度5米与35米各1个 含自主验收 | 2 |
| PH探头 | 适配：Minter PH2200 | 线长35米 | 1 |
| - 设备参数要求 - （一）CODCr在线分析仪 概述：化学需氧量表示在强酸性条件下重铬酸钾氧化一升污水中有机物所需的氧量，可大致表示污水中的有机物量。COD是指标水体有机污染的一项重要指标，能够反应出水体的污染程度。 仪器特点： - 采用光电计量方式，使得进样准确，误差小； - 密闭高温消解，在确保高氧化率的同时，大大缩短反应时间； - 蠕动泵负压吸入，避免泵管与试剂直接接触，增加泵管使用寿命； - 试剂管路均采用进口PTFE材质透明软管，减少了水样颗粒堵塞对系统测量的影响； - 故障率低，维护量少，试剂消耗量少； - 氯离子掩蔽能力强，可分析含Cl—5000mg/L以下的污水； - 拥有自动校准、自动标样核查功能，智能故障自诊断功能，并报警提示，使仪器管理和维护十分方便。 - 通过环保认证 技术参数： 测量范围：5 ～ 2000mg/L（可扩展） 准确度： < 50 mg/L时，≤±5 mg/L；≥ 50 mg/L时，≤±10% 重复性：≤3% 零点漂移：24h内不超过±5mg/L 量程漂移：24h内不超过±5%F.S 单次测量时间：小于45分钟 测量间隔时间：45~10000分钟的任意值 校准/标样核查周期：自动校准/标样核查的周期时间可人工选择 用户维护：每月仅需1小时的维护时间 试剂容量：每天12个样，校正时间间隔为24小时的情况下，每套试剂可用1个月 输出：1路电流输出：0/4-20 mA，最大负载500 Ω 2个多功能输出继电器：24V DC 3A 服务界面： RS485（232选配）仪器自带MODBUS通讯协议 环境温度：+ 5° C～+ 40° C 电源：220 VAC ± 10%/50-60 Hz 尺寸：宽665mm×高1460 mm×深595mm 其它：仪器异常报警；断电数据自动保存；7英寸6万色触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电来电后自动恢复工作状态；废液分离；自动标样核查等。 - （二）TP在线分析仪 1.原理：基于钼酸铵分光光度法测定水样中的总磷(TP)。符合现行标准HJ/T 103-2003总磷水质自动分析仪技术要求，HJC-ZY97-2022水质总磷自动监测仪检测作业指导书，HJ 35X-2019水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)安装/验收/运行技术规范要求，测量数据与国标方法GB11893-89以及哈希总磷预制试剂吻合性好。 2. 坚固耐用的柱塞泵+12通道旋转阀的一体化流路 设计确保精准进样，高密度陶瓷阀芯防腐耐磨， 有效延长维护间隔。 - 一键清洗功能即可实现消解管、进样管、储存管 洁净如新。 - 通过环保认证 技术参数： 测量范围 0-120mg/L(现场工作量程满足HJ 355-2019及特殊行业设置要求) 示值误差 0~0.2 mg/L: ±10% 或 ±0.006 mg/L 取较大值; 0.2~4 mg/L: ±5% 或 ±0.02 mg/L 取较大值; 4~50 mg/L: ±3% 或 ±0.2 mg/L 取较大值; 50~120 mg/L: ±6% 重复性 0~4 mg/L: ≤2% 或 0.002 mg/L；4~50 mg/L: ≤2%；50~120 mg/L: ≤3%; 定量下限 ≤ 0.01 mg/L 检出限 ≤0.003mg/L 浊度补偿 10% 500NTU (实验室数据，视实际水样情况而定) 显示分辨率 0.01 / 0.001 / 0.0001 mg/L (显示位数可设3/4/5位) 单次测量时间 约27min(消解时间10min) 其他功能 1. 内置标样核查功能，并能根据核查结果自动完成校准和复核。可扩展质控模块实现任意指定浓度的标样 核查和加标回收功能。 2. 内置质控功能，自动独立完成零点核查，跨度核查。 3. 内置废液分离功能，具备分析废液和清洗废水分开收集或排放的功能。 |  |  |  |

二、报价供应商的要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

2.报价供应商需具有行政管理部门颁发的营业执照。

三、约定事项

1.参与报价的供应商需将报价文件于 2026年4月3日 17:00 前，送或快递（以签收时间为准）至启东市城市水处理有限公司预算采购部或发扫描件至邮箱yscgb2022@163.com，联系人：沈人扬、顾海英，联系电话：18862814348、051383630068。

2.上述采购需求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

3.报价费用说明：本项目采用固定总价报价，投标报价包括（但不限于）：为完成合同范围内全部货物采购、运输、安装、调试等总费用，以及为完成上述内容所必须的临时项目、人工、材料设备、旧设备的拆除、机械、施工、材料检测、配合作业、售后服务、保险、规费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。在安装、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。报价时一次包定,不再另行追加。

4.报价供应商的报价文件须提供：有效的营业执照复印件、市场询价表均加盖单位公章。

5.拟定支付方式及期限：货物安装调试完毕验收合格并在无故障运行一个月后付合同价的95%，余款5%于质保期满（从验收合格之日算起）无质量问题后付清。

6.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市城市水处理有限公司

2026年3月31日

- 附件

启东市城市水处理有限公司出水COD、TP、PH在线仪表采购项目市场询价表

| 名称 | 型号/品牌 | 主要参数要求 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP在线分析仪 | 哈希、E+H、西门子 | 量程：0.01-5（可扩展） 准确度：±2 mg/L 单次消解时间：约10分钟 其余详见附件 含自主验收 | 1台 |  |  |
| COD在线分析仪 | 苏州创造、杭州聚光、安徽皖仪 | 量程：5-2000（可扩展） 准确度： < 50 mg/L时，≤±5 mg/L 重复性：≤3% 单次测量时间：小于45分钟 校准/标样核查周期：自动校准/标样核查的周期时间可人工选择 具备自动校准、自动标样核查功能 其余详见附件 含自主验收 | 1台 |  |  |
| PH在线分析仪 | Minter、山本、苏州创造 | 量程：0-10 具备两点校准及实际水样校准功能 探头长度5米与35米各1个 | 2台 |  |  |
| PH探头 | 适配：Minter PH2200 | 线长35米 | 1台 |  |  |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

时间：