启东市城市水处理有限公司出水COD、TP、PH在线仪表采购项目

采购询价文件

启东市城市水处理有限公司

2026  年6月5日

地址:启东市经济开发区海洪路666号

邮政编码：226200

网址：启东市城市水处理有限公司网站

# 目录

第一部分  询价采购公告

第二部分  响应须知

第三部分  项目需求

第四部分  响应文件组成

第一部分 询价采购公告

启东市城市水处理有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市城市水处理有限公司出水COD、TP、PH在线仪表采购进行询价采购，欢迎符合条件的供应商响应。

项目概况

[启东市城市水处理有限公司出水COD、TP、PH在线仪表采购项目]的潜在响应供应商应在启东市城市水处理有限公司网站获取采购文件，并于2026年6月11日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：启东市城市水处理有限公司出水COD、TP、PH在线仪表采购项目

项目类型：货物

预算金额：18.86万元。

最高限价：18.86万元，供应商所报投标报价大于最高限价的为无效报价。

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

本项目不接受联合体。

本项目不接受分包。

二、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.具有有效的营业执照；

3.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4.本项目招标不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2026年6月5日至2026年6月11日

获取的地点、方式：供应商登录启东市城市水处理有限公司网站进行下载操作。

四、响应文件提交

报价文件请于2026年 6月 11日14:00-14：30分送至启东城投集团有限公司(启东市汇龙镇金沙江路672号)二楼开标室（只接受直接送达），逾时则不予受理。

开标时间：2026年 6月 11 日14:30分

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.响应保证金：免收。

2.项目开标活动模式：见面开标模式。

3.项目样品：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称:启东市城市水处理有限公司

地址︰启东市经济开发区海洪路666号

联系人∶黄女士

联系方式:0513-83630068

2.采购代理机构

名  称：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司

地  址：启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室

联系人：周鸣华

联系方式：0513-83248588

启东市城市水处理有限公司

2026年6月5日

附件: 项目采购文件

第二部分  响应须知

一、总则

1.采购方式

本次采购采取询价方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。

2.合格的响应供应商

2.1满足询价公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

本次询价采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.响应费用

响应供应商应自行承担所有与参加响应有关的费用，无论响应过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.采购文件的约束力

响应供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价采购文件的规定和约束。

6.采购文件的解释

本采购文件仅适用于本次询价采购。

7.报价要求

7.1供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效投标文件。各投标人在报价时请充分考虑各种因素，投标报价包括（但不限于）为完成合同范围内全部货物采购、运输、安装、调试等总费用，以及为完成上述内容所必须的临时项目、人工、材料设备、旧设备的拆除、机械、施工、材料检测、配合作业、售后服务、保险、规费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。在安装、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。报价时一次包定,不再另行追加。

7.2对采购人提供的货物需求一览表及技术参数，供应商如有疑问，应在本询价公告发布期间提出，否则视为默认，货物需求表及技术参数不再作任何修改，成交供应商不得再提任何调整要求。对完成本询价公告中的全部货物、服务使之成为一个完整系统的其余配套材料项目、措施项目等，均由供应商自行计入投标报价中，成交后采购人对该部分不作任何调整。

7.3异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

7.3.1评审过程中出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④询价小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

7.3.2启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，询价小组应当要求相关供应商在合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。

询价小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为询价小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。询价小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及询价小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

二、采购文件

1.采购文件的构成

1.1 采购文件由以下部分组成：

（1）询价采购公告

（2）响应须知

（3）项目需求

（4）响应文件组成

（5）附件

请响应供应商仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即采购人联系解决。

1.2响应供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件做出实质性响应，否则其风险由响应供应商自行承担。

2.询价采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的响应供应商，应在响应截止期3日前按询价采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

3.询价采购文件的修改

3.1在响应截止时间前，采购人可以对采购文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟响应截止日期和开标日期。

3.3 采购文件的修改将在启东市城市水处理有限公司网站公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对响应供应商具有约束力，请供应商及时关注网站公告信息。

三、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1 响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与采购人就有关响应的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、价格标文件。供应商按“第四部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

3.响应文件的密封、签署、提交

3.1响应文件必须提供1份正本2份副本。

3.2响应文件统一采用现场递交。

3.3响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）打印并装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.4供应商的响应文件分两包密封，一包资格审查文件、一包价格标（每包内含相应文件正副本）。

3.5响应供应商应在响应文件密封袋上标明：采购人名称、项目名称、供应商名称、响应文件名称（如：“资格审查文件”、“价格标”）。

3.6所有响应文件密封袋的封口处均应加盖供应商印章。

3.7如果响应供应商未按上述要求装订密封及加写标记，将作无效响应文件处理。

4.响应文件的盖章要求

4.1响应文件必须加盖骑缝章或每页盖章。

4.2响应文件如有修改、行间内插字和增删，修改处应由响应供应商加盖印章。

4.3响应文件均需打印并装订成册，签字使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，如因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由响应供应商负责。响应供应商应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

5.响应有效期

响应文件和响应供应商法定代表人或其授权委托人签署的文件、资料的有效期为自开标之日起60个日历日。响应有效期比规定短的将被视为非响应性响应而予以拒绝。

6.响应有效期的延长

在特殊情况下，采购人于原响应有效期满之前，可向响应供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。响应供应商可以拒绝这一要求而放弃响应，同意延长响应有效期的响应供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

1.响应文件的递交

1.1响应供应商应当在响应文件提交截止时间前提交按照采购文件要求密封的响应文件。

1.2响应文件的内容不清楚或不清晰的，造成无法评审或部分影响评审的，导致评审差错的，责任由供应商自负。

2.响应截止日期

2.1 响应供应商提交的响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，响应供应商的所有权利和义务以及响应供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

采购人拒绝接收未按照采购文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后送达的响应文件。

4.响应文件的修改

4.1 在响应文件提交截止时间之后，响应供应商不得对其响应文件作任何修改。

4.2 在响应文件提交截止时间至采购文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，响应供应商不得撤回其响应。

五、询价采购程序

1.询价小组

1.1 开标后，采购人将立即组织询价小组进行评标。

1.2 询价小组由采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

1.3询价小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审响应供应商的响应文件。

2.响应的澄清

2.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，询价小组有权要求供应商对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

2.2接到询价小组澄清要求的供应商应派人按询价小组规定的时间和格式作出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但响应的价格和实质性的内容不得做任何更改。

2.3 接到询价小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

3.对响应文件的初审

3.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

资格性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。

（2）符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。

（3）未通过资格性审查或符合性审查的响应供应商采购单位将告知其未通过资格性审查或符合性审查的原因。

3.2询价小组将对确定为实质性响应的响应进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

3.3询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，并告知响应供应商，调整后的价格应对响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。

3.4本采购项目为一个完整标的，询价小组不接受不完整的响应报价。响应供应商或其授权委托人必须对所有项目分别报单价，并合计总价。询价小组有权将未按规定填写的报价视为无效响应。

3.5询价小组允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应供应商相应的名次排列。

3.6提供同一品牌同一型号产品的不同响应供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由询价小组按照采购文件规定的方式（采购文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评审的响应供应商，其他供应商作为无效响应处理。

3.7响应供应商在询价采购活动全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及询价小组联系。

4.无效响应及废标情形

4.1符合下列情形之一者，响应供应商响应无效：

（1）响应供应商未按本采购文件要求进行制作或密封的；

（2）响应文件未按采购文件的要求签字或盖章的。

（3）响应文件未按规定加盖供应商印章，投标报价部分未盖章的。

（4）响应文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的。

（5）同一响应供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

（6）响应供应商不具备采购文件中规定资格要求的；

（7）响应供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

（8）未通过资格性、符合性审查的；

（9）不符合询价采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（10）响应供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现响应供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

4.2符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）所有合格响应供应商的报价均超过本项目预算金额或最高限价的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，对于特殊紧急的采购项目，经监管部门批准后采购人可直接改变采购方式，现场继续组织采购活动。

六、成交原则

1.确定成交单位

1.1符合采购需求且报价最低者成交。

1.2若最低报价有相同时，则通过抽签方式确定中标候选人。

1.3当第一中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人依法重新招标。

1.4第一中标候选人无正当理由放弃中标资格、不与采购人订立合同、拒不提供履约担保、不履行合同情形的、被终止合同的，将列入启东城投集团有限公司及下属子公司黑名单，近两年内拒绝其投标。

1.5成交结果公告

成交结果公告将在“启东市城市水处理有限公司网站”发布，公告期限为1个工作日。

1.6若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（3）恶意竞争，响应总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（4）属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被询价小组发现的；

（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（7）如有涉及对采购文件实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为的。

1.7有下列情形之一的，视为响应供应商串通响应，响应无效：

（1）不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同响应供应商的响应文件相互混装。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》（附件七）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加响应，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。为方便供应商提起质疑，供应商向采购人以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）未参加响应活动的供应商或在响应活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（4）供应商组成联合体参加响应，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

七、授予合同

1.签订合同

1.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照询价采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

八、其他说明

1.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家单位参加本项目的响应。

2.采购人和询价小组不向未成交的响应供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

第三部分  项目需求

响应供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含：

一、采购需求：启东市城市水处理有限公司出水COD、TP、PH在线仪表采购项目，详见采购清单。

| 名称 | 主要参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| TP在线分析仪 | 量程：0.01-5（可扩展） 准确度：±2mg/L 单次消解时间：约10分钟（测量时间27分钟） 其余详见附件 | 1 | 含自主验收 |
| COD在线分析仪 | 量程：5-2000（可扩展） 准确度： < 50 mg/L时，≤±5 mg/L 单次测量时间：小于45分钟 其余详见附件 | 1 | 含自主验收 |
| PH在线分析仪 | 量程：0-10 具备两点校准及实际水样校准功能 探头长度5米与35米各1个 | 2 | 含自主验收 |
| PH探头 | 线长35米 | 1 | 适配：明特PH2200 |
| - 设备参数要求 - （一）CODCr在线分析仪 概述：化学需氧量表示在强酸性条件下重铬酸钾氧化一升污水中有机物所需的氧量，可大致表示污水中的有机物量。COD是指标水体有机污染的一项重要指标，能够反应出水体的污染程度。 仪器特点： - ●采用光电计量方式，使得进样准确，误差小； - ●密闭高温消解，在确保高氧化率的同时，大大缩短反应时间； - ●蠕动泵负压吸入，避免泵管与试剂直接接触，增加泵管使用寿命； - ●试剂管路均采用进口PTFE材质透明软管，减少了水样颗粒堵塞对系统测量的影响； - ●故障率低，维护量少，试剂消耗量少； - ●氯离子掩蔽能力强，可分析含Cl—5000mg/L以下的污水； - ●拥有自动校准、自动标样核查功能，智能故障自诊断功能，并报警提示，使仪器管理和维护十分方便。 - ●通过环保认证 技术参数： 测量范围：5～2000mg/L（可扩展） 准确度：<50mg/L时，≤±5 mg/L；≥50mg/L时，≤±10% 重复性：≤3% 零点漂移：24h内不超过±5mg/L 量程漂移：24h内不超过±5%F.S 单次测量时间：小于45分钟 测量间隔时间：45~10000分钟的任意值 校准/标样核查周期：自动校准/标样核查的周期时间可人工选择 用户维护：每月仅需1小时的维护时间 试剂容量：每天12个样，校正时间间隔为24小时的情况下，每套试剂可用1个月 输出：1路电流输出：0/4-20 mA，最大负载500 Ω 2个多功能输出继电器：24V DC 3A 服务界面： RS485（232选配）仪器自带MODBUS通讯协议 环境温度：+ 5° C～+ 40° C 电源：220VAC±10%/50-60Hz 尺寸：宽665mm×高1460 mm×深595mm 其它：仪器异常报警；断电数据自动保存；7英寸6万色触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电来电后自动恢复工作状态；废液分离；自动标样核查等。 - （二）TP在线分析仪 （1）测量原理：基于钼酸铵分光光度法测定水样中的总磷(TP)。符合现行标准HJ/T 103-2003总磷水质自动分析仪技术要求，HJC-ZY97-2022水质总磷自动监测仪检测作业指导书，HJ 35X-2019水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)安装/验收/运行技术规范要求，测量数据与国标方法GB11893-89吻合性好。通过环保认证。 （2）坚固耐用的柱塞泵+12通道旋转阀的一体化流路设计确保精准进样，高密度陶瓷阀芯防腐耐磨，有效延长维护间隔。 （3）测量范围 ：0-120mg/L(现场工作量程满足HJ 355-2019及特殊行业设置要求) （4）示值误差： 0~0.2 mg/L: ±10% 或 ±0.006 mg/L 取较大值; 0.2~4 mg/L: ±5% 或 ±0.02 mg/L 取较大值; 4~50 mg/L: ±3% 或 ±0.2 mg/L 取较大值; 50~120 mg/L: ±6%。 （5）重复性： 0~4 mg/L: ≤2% 或 0.002 mg/L； 4~50 mg/L: ≤2%； 50~120 mg/L: ≤3%; （6）定量下限 ：≤ 0.01 mg/L； （7）内置标样核查功能：能根据核查结果自动完成校准和复核。可扩展质控模块实现任意指定浓度的标样核查和加标回收功能。 （8）内置质控功能，自动独立完成零点核查，跨度核查。 （9）内置废液分离功能，具备分析废液和清洗废水分开收集或排放的功能。 (10)工作温度:5~40°C，相对湿度≤95%，无冷凝; (11)测量周期:将仪器设置为以连续方式或按固定间隔时间开始测量循环。选项:关闭、连续、自定义(30到480分钟)、间隔(1小时、2小时或4小时)或外部触发; (12)校准模式:按照选择的时间间隔自动校准或触发，支持穿插式校准; (13)仪器具有自动清洗功能; (14)搭载先进的Prognosys 预诊断技术，Diagnose 诊断技术 1) 具备在线仪器软件平台的维护动作序列功能，可现场创建多样化维护动作列表，如仪表清洗、试剂灌注及个性化校准、标样回测等常用维护组合，一键启动，仪器自动逐一执行，极大提升运维效率，免去人员现场停留时间。 2) Prognosys预诊断功能:能就仪表即将出现的问题在屏幕上发出指示，并能通过数字接口输出，以便用户提前采取维护措施。指示信息可提供规划的预防性维护以及避免意外应对紧急情况所需的信息，能以进度条百分比的形式展示在屏幕上，方便用户识别。 3)Diagnose自诊断功能:能自动完成仪器状况的诊断，能在屏幕上显示诊断结果、查询诊断信息，并能通过数字接口输出。 (15)显示:简体中文或英语，彩色触摸屏。 (16)数据存储:可存储20000个数据点。 (17)通过USBA型(FAT32格式)接口可快速方便实现数据日志导出和软件升级。 (18)输入输出: 1)数字通信:RS485,Modbus RTU协议 2)继电器输出:2路SPDT，额定电压24 VDC，额定电流最大3A 3)模拟信号输出:2路4~20mA，最大负载500Ω 4)数字信号输入:1路 5)液位传感器输入:2路 (19)防护等级:IP55(在机箱门关闭的情况下)，仅限室内使用 (20)电源:100~240VAC，50/60 Hz; (21)额定功率:110W; (22)安装方式:壁挂式或桌面安装(室内); (23)平台化、耐腐蚀机箱设计(ABS+PC材质)，即使在恶劣工况也能长期使用。 (24)创新性包装设计，全面符合ISTA2A要求，可提供第三方检测报告。 (25)电磁兼性全面符合EN/IEC 61326-1,EN/IEC 61000-6-2,EN/IEC 61000-6-4,EN/IEC55011要求，可提供第三方检测报告。 (26)电气安全符合EN/IEC61010-1要求，可提供第三方检测报告。 |  |  |  |

注：供应商所提供产品必须要完全满足采购文件中的要求，本次采购接受正偏离，不接受负偏离，否则将作无效响应处理。

二、商务技术要求：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、从未使用过的全新设备，产品质量符合招标文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证），经试运行满足使用要求并最终验收合格。供应商应踏勘现场，确保所供设备满足现场使用需要，因未认真复核导致设备无法满足按采购方要求的，采购方有权更换相应设备。

2.质保要求：本项目所有货物必须提供三年全免费质保（配件+人工）及售后服务。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。

3.售后服务要求：在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新。在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，须8小时之内上门服务并负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在5个工作日内负责维修完毕并送至用户单位处。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚1000元。

4.交货、安装地点：中标通知书发出后30日内签订合同，供应商合同签订后，接采购单位书面通知10日历天内完成供货及安装调试，若供应商未按照合同约定时间交货的，且未及时以书面形式向采购人提交延误原因，又无正当理由的，每推迟一天罚1000元，推迟7天及以上的则采购单位有权罚没所有履约保证金。

5.质保期内因设备异常导致被相关部门处罚的，每次罚5000元，所造成的一切损失由供应商承担。

三、保证金：

1.投标保证金:本项目免收投标保证金。

2.履约保证金：确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％（缴纳形式：银行转账或银行汇票或保函）。成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格，并列入城投集团不良信用库。

履约保证金在货物和服务到位并经采购人验收合格后退还（利息不计）。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

四、付款方式：

货物安装调试完毕，自主验收合格并提交相应报告(电子版一份、纸质版三份)后付合同价的90%，余款10%于质保期满(从自主验收合格之日算起)无质量问题后付清。

注:供应商申请付款的程序应符合采购人的财务规定，支付费用前要求供应商向采购人提供相应发票。

五、成交原则：

1、符合采购需求且报价最低；

2、投标报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

3、成交人不得用以任何方式转包或分包本项目。

注:中标供应商存在无正当理由放弃中标资格、不与采购人订立合同、拒不提供履约担保、不履行合同情形的、被终止合同的，将列入启东城投集团有限公司及下属子公司黑名单，近两年内拒绝其投标。

第四部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、价格标二部分组成。请供应商根据询价公告的要求在以上二部分中分别提供响应的材料。

一、资格审查证明材料（不能出现价格标）

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）法定代表人身份证明书、法定代表人身份证正反面复印件（按照附件二格式填写）

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面复印件（按照附件三格式填写，非法定代表人参加投标时提交）；

（4）有效的企业法人营业执照复印件；

（5）质保承诺书（按照附件四格式填写）；

（6）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按照附件五格式填写）。

备注：上述复印件均需加盖单位公章，否则将被视作资格审查不通过。

二、价格响应文件

1.报价表（按照附件六格式填写）。

2.如有其他情况需要说明的，可另附页说明。所有报价材料复印件均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价；

注：响应文件1份正本2份副本，响应文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖报价单位公章，否则以未实质性响应采购文件处理。响应文件装订成册并密封，密封袋上标明：采购人名称、项目名称、供应商名称、响应文件名称，否则视为无效报价。

附件一：

报 价 承 诺 书

启东市城市水处理有限公司：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市城市水处理有限公司出水COD、TP、PH在线仪表采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：，

现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期：     年   月   日

注：必须按以上格式填写，不按以上格式提供的作无效标处理；以上内容有缺项或者漏项的均作无效标处理。

附：法定代表人的身份证正反面复印件盖单位公章

附件三：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

启东市城市水处理有限公司：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：特授权代表我公司全权办理针对启东市城市水处理有限公司出水COD、TP、PH在线仪表采购项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）：     性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年     月    日

注：必须按以上格式填写，不按以上格式提供的作无效标处理；以上内容有缺项或者漏项的均作无效标处理。

被授权人身份证正反面复印件盖单位公章

附件四：

质 保 承 诺 书

启东市城市水处理有限公司：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市城市水处理有限公司出水COD、TP、PH在线仪表采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1、质量要求：我方提供符合采购需求、从未使用过的全新设备，产品质量符合招标文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证），经试运行满足使用要求并最终验收合格。我方自行踏勘现场，确保所供设备满足现场使用需要，因未认真复核导致设备无法满足按采购方要求的，采购方有权要求更换相应设备。

2、质保要求：所有货物提供三年全免费质保（配件+人工）及售后服务。质保期内免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。

3、售后服务要求：在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方无条件给予全套更新。在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，8小时之内上门服务并负责修复。如需更换货物或送修，在12小时内提供备用货物，并在5个工作日内负责维修完毕并送至用户单位处。因我方超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚1000元。

4、在交货时我方将提供产品的合格证和产品说明书。

5、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　 邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

日期：     年  月  日

附件五：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标单位（公章）：

授权代表签字：

日期：______年月日

附件六：报价表

报 价 表

启东市城市水处理有限公司出水COD、TP、PH在线仪表采购项目

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 参数 | 单价（元/套） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TP在线分析仪 | 1 | 套 | 量程：0.01-5（可扩展） 准确度：±2mg/L 单次消解时间：约10分钟（测量时间27分钟） 其余详见附件 |  |  | 含自主验收 |
| 2 | COD在线分析仪 | 1 | 套 | 量程：5-2000（可扩展） 准确度： < 50 mg/L时，≤±5 mg/L 单次测量时间：小于45分钟 其余详见附件 |  |  | 含自主验收 |
| 3 | PH在线分析仪 | 1 | 套 | 量程：0-10 具备两点校准及实际水样校准功能 探头长度5米与35米各1个 |  |  | 含自主验收 |
| 4 | PH探头 | 1 | 套 | 线长35米 |  |  | 适配：明特PH2200 |
| 合计 |  | 大写： 元（￥： 元） |  |  |  |  |  |

报价单位盖章：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

（本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。）

附件七：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。